蚌埠市第三人民医院智能有创呼吸机、彩色多普勒超声诊断仪、便携式彩色多普勒超声诊断仪采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：  蚌埠市第三人民医院

编制时间：  2022年5月12日

1、项目名称：蚌埠市第三人民医院智能有创呼吸机、彩色多普勒超声诊断仪、便携式彩色多普勒超声诊断仪采购项目

2、采购人：蚌埠市第三人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、项目编号：ZCGF-BBSY-2022019

5、主要内容：01包智能有创呼吸机2台（进口）、02包彩色多普勒超声诊断仪1台,03包便携式彩色多普勒超声诊断仪1台（进口），详见采购需求。

6、采购预算：01包80万元/2台  、02包45万元/1台、03包30万元/台

7、免费质保期：01包3年、02包2年、03包1年；

8、供货安装期：01包  合同签订后15天内

02包  合同签订后30天内

03包  合同签订后15天内

9、拟采用的评审方法：综合评分法

10、付款方式：货物送到并安装验收合格后，支付货款的30%，满3个月后，支付货款的30%，满6个月后，支付货款的35%，余5%货款质保满后一次性付清。

11、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须拥有有效的营业执照；

3.2、供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；（所投产品属于医疗器械的）

3.3、投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；（所投产品属于医疗器械的）

3.4、若供应商所投产品为进口产品，需提供产品的销售逐级授权书；

3.5、本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.6、投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

01包智能有创呼吸机招标技术要求

（预算40万/1台，采购2台）

*一、整体要求：整机原装进口，提供进字号注册证

二、技术参数要求：

*1. 可接医院中心供气，配外置空气压缩机供气（非内置涡轮机），压缩机型号需在呼吸机注册证上体现。

2. 标配通气模式：

2.1容控模式：
2.1.1容量控制-辅助控制通气（VC-AC）
2.1.1容量控制-同步间歇指令通气（VC-SIMV）
2.2压控模式：
2.2.1压力控制-辅助通气（PC-AC）
2.2.2压力控制-同步间歇指令通气（PC-SIMV）
2.2.3压力控制-双向气道正压通气（Bi-vent或BIPAP或BiLevel或DuoPAP）
2.3自主呼吸模式：
2.3.1压力支持通气（PSV）
*2.3.2持续气道正压通气（CPAP）
2.3.3气道压力释放通气（APRV）
*2.3.4容量压力双重控制（PRVC，非Autoflow模式）
2.3.5容量支持（VS）

2.3.6无创通气（NIV）

*3. 潮气量：2-2000 ml

4．呼吸频率：4—120BPM

5. 吸气流速：0.2-160L/min

6. 氧浓度：21—100 %

*7. 氧浓度监测：顺磁氧，无需更换氧电池

8. PEEP：0—50cmH20

9. 吸气时间：0.1—10s

10. 吸气压力：1—98cmH20

11. 吸气压力限制：2-100cmH20

12. 呼气触发灵敏度：5%-70%峰流速

13. 流量触发灵敏度：1—9LPM

14. 压力支持：0—60 cmH20

15. 吸呼比：1：199-40：1

16. 监测和显示的参数及功能

17. 操作界面：中文

*18. 屏幕尺寸：≥15英寸，触摸屏操作（非外挂屏、拼接屏）

19. 呼吸波形和环路：波形：压力-时间、流速-时间、容量-时间，环路：压力容量、流量容量

20. 监测参数：吸入氧浓度、吸/呼末压力、潮气量（吸气和呼出）、每分钟通气量、吸呼比、最大气道压力、平均气道压力、气道平台压、每分钟自主呼吸通气量、总呼吸频率等监测，各种曲线（如：压力-时间、流速-时间、容量-时间）、各种环（压力-容量、流速-容量）及波形趋势等；顺应性、阻力、浅快呼吸指数、吸气负压、闭合压P0.1等

21. 报警功能监测：潮气量、分钟通气量、气道压力、呼吸频率、氧浓度、窒息报警（时间可调）、回路漏气、气源报警等

*22.高级功能：提供机型必须配备下列其中一项功能：1、NAVA（神经调节通气模式）；2、SBT模式；3、低流量P-V曲线和smart care；4、PAV+。（必须提供证明材料，必须是各厂家注册的通气模式或者功能，不接受类似的功能的的说法）

23.配备气管插管补偿、肺活量监测

24.配备细菌过滤器，有效过滤病菌99.9999%，防止交叉感染

*25.可升级跨肺压监测

*26.标配电子雾化功能或配置原装进口电子雾化器

27.免费开放所有呼吸机数据端口

*28.流量传感器：非压差式流量传感器，可134℃高温高压灭菌和酒精浸泡消毒，防止交叉感染（提供流量传感器可以134℃高温高压消毒灭菌的标示图片）

29. 后备电池：内置可充电电池,至少60分钟

30. 所有参数趋势监测可存储时间≥72小时

31．适用于成人、儿童、新生儿。

32．标配台车。

02包彩色超声诊断系统

(45万/1台)

# 1、主要技术规格及系统概述：

## 1高档彩色多普勒超声诊断仪包括：

### *彩色监视器：≥19英寸高分辨率彩色LED显示器

### *触摸屏：≥19英寸电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作

### 内置探头接口≥2个

### *电池的续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥360分钟

### 一体化的台车， 带储物盒功能

### 台车支持电动升降，有控制上下升降的按键，非液压用手施力升降

### 台车上具有消毒用杯套，方便单人完成探头消毒。

### 全数字化超宽频带波束形成器

### 数字化高分辨率二维灰阶成像

### 谐波成像技术

### 彩色多普勒

### 能量多普勒（CDE/PDI)，方向能量图

### M模式

### 脉冲波多普勒，可选配连续波多普勒

### 实时血流三同步

### 血流的自动频谱包络分析测量

### 实时空间复合成像技术，同时用作发射和接收。≥7线。

### 自适应图像增强技术，清除斑点噪声，提高组织边界对比分辨率。

### 频率复合技术，根据深度自适应调整发射频率，并进行复合。

### *智能穿刺增强技术，平面内的穿刺针增强角度自适应调整，无需手动选择。

### 自动多普勒血管追踪技术：能自动寻找血管并把彩色取样框和PW的取样门定位到血管上。自动调节彩色框偏转、彩色框位置、PW取样门位置、PW取样线偏转。

### 智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像。

### *专科麻醉应用软件包：包含臂丛、坐骨神经、腰椎，TAP等常用预设模式，方便麻醉医师进行图像观察（提供图片证明）

### *麻醉专用的教学软件，包含3D解剖示意图、包含探头位置示意图，包含穿刺引导超声图，同时支持和实时超声图像对比使用（提供图片证明）

## .测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式）

### 一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等）

### 产科测量，具有产科应用软件

### 多普勒血流测量与分析

### 全自动血流多普勒包络分析

## 一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理部件：

### 超声图像静态、动态存储、原始数据回放重现

### 病案管理部件包括：病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

## 输入/输出信号及参考信号：

### 输入：网络

### 输出：HDMI， USB等

## 图像管理与记录装置：

### 大容量硬盘≥240G

### 图像可存储为PC兼容格式

### USB接口支持打印和数据输出

## 云端互联功能

### *支持手机扫描二维码调阅观察原始图像信息，支持云端自动存储，导出，分析，测量，编辑等功能

### 超声主机自带4G通讯模块，即可支持实时远程超声会诊。

### 支持会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制，包括深度、增益、冻结、存图等（提供图片证明）

# 2.技术参数及要求：

## 2.1探头规格：

### 2.1.1频率：可选探头频率范围1.0-15.0MHz

### 2.1.2标配两把探头：浅表探头1把和凸阵探头1把

### 2.1.3线阵探头有效阵元≥192

### 2.1.4高频探头和低频探头都自带按键，可远程操控主机，能定义常规的操作如增益、深度、冻结解冻（提供图片证明）

## 2.2二维图像主要参数：

### 2.2.1*常用探头工作频率范围

### 凸阵探头频率：1.0-5.0MHz

### 浅表探头频率：线阵探头频率4.0-15.0MHz

### 2.2.2接收方式：可视可调动态范围≥180

### 2.2.3二维灰阶≥256

### 2.2.4数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变速，A/D≥14 BIT，支持全域整场聚焦技术

### 2.2.5电影回放：灰阶图像回放≥16000幅

### 2.2.6预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节

### 2.2.7谐波：所选探头均支持脉冲反相谐波

### 2.2.8扫描深度≥30cm

## 2.3频谱多普勒成像技术参数：

### 2.3.1支持方式：PWD、CWD、HPRF

### 2.3.2最大测量速度：PWD：血流速度最大8.5 m/s
CWD：血流速度最大35 m/s

### 2.3.3最低测量速度：≤3 mm/s（非噪声信号）

### 2.3.4显示方式：B、 B/PWD、B/CW、B/HPRF,、B/M、B/B、B/CFI/D

### 2.3.5电影回放：≥400秒，Doppler及M型电影回放时可以测量和计算

### 2.3.6零位移动：≥8级

### 2.3.7取样宽度及位置范围：宽度 1–20mm；分级；

## 2.4彩色多普勒

### 2.4.1显示方式：能量显示、速度显示、方向能量多普勒显示

### 2.4.2支持二维、彩色、频谱三同步显示

### 2.4.3偏转角：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°~+30°（提供图片证明）

### 2.4.4显示控制：零位移动≥8级可调，黑白与彩色比较双实时彩色对比

### 2.4.5彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图

## 2.5超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Dopple输出功率独立可调。

03包便携式彩色多普勒超声诊断仪

(预算30万,采购1台,进口)

一、设备名称：便携式彩色多普勒超声诊断仪

二、*设备要求： 原装进口

三、设备用途：用于妇产科超声的诊断检查和引导，可提供全面的便携式超声解决方案；设备具备持续的升级能力。

四、主要技术规格和系统概述

4.1	主机系统：

*4.1.1	笔记本便携式彩超，非平板式彩超，具备增益、深度调节和病例信息输入实体操作按键；

4.1.2	二维灰阶成像单元；

4.1.3	彩色多普勒成像单元；

4.1.4	频谱多普勒显示及分析单元；

4.1.5	高级空间复合成像功能，不同角度发射超声波，所有回波波束进行复合成像，清晰显示组织的细节和提高图像对比分辨率；

4.1.6   一键优化功能，可实时优化图像质量；

4.1.7组织谐波技术：通过接收超声回波的高频谐波信号，从而降低旁瓣噪声，提升横向分辨力及组织对比度；

4.1.8具备高级图像处理算法，从而用以改善组织边界分辨，组织对比度，图像纹理显示及斑点噪声抑制；

4.1.9 斑点噪声抑制技术，提高组织边界的显示，对于结构复杂的脏器可提供精确的图像显示，多级可调；

4.1.10	智能化自编程预设置功能，针对不同的检查脏器预置最佳优化图像的检查前条件，以减少图像调节所需的时间；

4.2	测量和分析 ( B-型、M-型、频谱多普勒、彩色多普勒模式) ：

4.2.1	一般测量；

4.2.2	产科测量；

4.2.3   心脏功能测量；

4.2.4	外周血管测量与分析；

4.3	参考信号：心电图、心电触发

4.4	病人图像及数据管理系统：

4.4.1   数字化静态、动态图像采集、存储、回顾及传输；

4.4.2	大容量存储,  普通硬盘存储≥250GB或闪存存储≥6.0万帧图像；

4.4.3  图像可存储为PC兼容格式；

4.4.4  USB接口支持数据输出，可向外部PC机传送图像并用通用的图像软件来查看图像；

4.4.5 可连接心电图；

4.4.6 DICOM 3.0 标准接口，完全符合PACS系统影像和数据上传的要求。

4.5  输入/输出信号

4.5.1	输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频；

4.5.2	输出：复合视频、RGB彩色视频/S - 视频、USB。

五、技术参数及要求

5.1	系统通用功能

5.1.1  彩色液晶监视器：≥ 10英寸高分辨、高亮度液晶显示监视器(非触摸屏)；

5.1.2	主机具备标准探头接口≥1个；

5.1.3	主机操作面板为触摸面板操作（非外置轨迹球操作方式），防水、防尘、防异物；

*5.1.4  主机含电池重量≤4.2Kg；

*5.1.5  主机内置锂电池，单块电池续航时间：≥4小时；

5.1.6  开机冷启动时间≤20秒；

5.1.7 专业的防病毒操作系统（非windows操作系统）；提供证明文件

5.2	探头规格：

5.2.1	所有探头均采用超高灵敏度宽频带多频变频技术，探头频率范围：2.0 MHz ~ 13.0MHz

*5.2.2	成像深度：最大深度 ≥ 35cm；附图

5.3	二维成像主要参数：

5.3.1	显示：全屏、双幅显示

5.3.2	电子凸阵探头1把，频率范围：2.0-5.0MHz

*5.3.3可支持探头类型：凸阵、线阵、相控阵、腔内、经食道探头等；提供注册证证明

5.3.4探头连接方式及接口：贴片式探头接口设计或触点式探头接口，主机探头接口位于机器底部，防止发生意外碰撞导致接口损坏（附图证明）；

5.3.6	灰阶成像显示水平： 256级；

5.4频谱多普勒

5.4.1	应用模式：脉冲波多普勒 (PW),连续波多普勒 (CW)

5.4.2频谱多普勒：最大测量速度：PW血流速度最大至5.9m/s，CW血流最大速度至14m/s；

5.4.3最低测量速度：3mm/s

5.5.4取样宽度及位置范围：宽度 1–12mm；

5.5.5滤波器：高通滤波或低通滤波两种

5.5彩色多普勒成像

5.5.1	成像方式：彩色多普勒速度图、彩色多普勒能量图	；

5.5.2彩色显示帧频：
相控阵探头，18cm深时,全视野彩色显示帧频≥30帧/秒；

凸阵探头， 18cm深时,全视野彩色显示帧频≥20帧/秒

5.5.3偏转角：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°~+20°；

六、其它配附件要求

6.1可充式锂电池设计，系统通过电池或交流电源运行；

七、售后服务

7.1 主机（含超声探头）保修期≥2年，需要厂家提供盖章售后服务承诺书；

蚌埠市第三人民医院智能有创呼吸机、彩色多普勒超声诊断仪、便携式彩色多普勒超声诊断仪采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

蚌埠市第三人民医院智能有创呼吸机、彩色多普勒超声诊断仪、便携式彩色多普勒超声诊断仪采购项目   包,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

# 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

# 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告