蚌埠市中医医院视频脑电图仪、多导睡眠测量仪、普通脑电图仪、便携式脑电多导睡眠记录仪采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：  蚌埠市中医医院

编制时间：  2022年5月16日

1、项目名称：蚌埠市中医医院视频脑电图仪、多导睡眠测量仪、普通脑电图仪、便携式脑电多导睡眠记录仪采购项目

2、采购人：蚌埠市中医医院

3、资金来源：自筹资金

4、项目编号：ZCGF-BBZYYY-2022003

5、主要内容：视频脑电图仪1台（进口品牌）、多导睡眠测量仪1台（进口品牌）、普通脑电图仪1台（进口品牌）、便携式脑电多导睡眠记录仪1套（进口品牌），详见采购需求。

6、采购预算：视频脑电图仪1台/40万元、多导睡眠测量仪1台/38万元、普通脑电图仪1台/30万元、便携式脑电多导睡眠记录仪1套/15万元

7、免费质保期：3年

8、供货安装期：合同签订后30天内

9、拟采用的评审方法：综合评分法

10、付款方式：货到安装调试验收合格,且甲方在收到乙方开具发票后，院方3个月内付60%总货款，6个月内付30%总货款，余款10%质保期满且履行合同条款后一次性无息付清。

11、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须拥有有效的营业执照；

3.2、供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；（所投产品属于医疗器械的）

3.3、投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；（所投产品属于医疗器械的）

3.4、若供应商所投产品为进口产品，需提供产品的销售逐级授权书；

3.5、本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.6、投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

视频脑电图仪

限价：  40万元；数量：1台

一．技术参数要求

(一）	数据采集

1.进口品牌，脑电导数：≥32导。

★2.放大器具有独立的二氧化碳输入端一个。

3.放大器供电和信号输入方式：USB方式或网线传输，非独立交流供电。

4.采样率：100-1000Hz可调。

5.内部噪声：≤1.6uVp-p。

★6.电极阻抗测定阈值：2, 5, 10, 20, 50kΩ，即可在放大器上调节，又可在软件中以蒙太奇图形显示调节情况，对于阻抗过高的电极有提示。

7.共模抑制比：≥ 105dB。

8.直流输入端：灵敏度为5mm/1v,输入阻抗为1.5MΩ。

（二）数据处理部分

1．灵敏度：EEG 输入：Off, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50,75,100, 150, 200 uV/mm；DC 输入：Off, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200mV/mm。

2．时间常数（数值可自定义）：0.003，0.03，0.1，0.3，0.6，1.0，2.0s。低频滤波（数值可选范围）：0.08 Hz、0.16 Hz、0.27 Hz、0.53 Hz、1.6 Hz、5.3 Hz、53 Hz、159 Hz。

3．高频滤波（数值可自定义）：15-200Hz(-18dB/oct)。

4．AC滤波：50、60Hz。

5．定标波形：0.25Hz矩形波、10Hz正弦波。

（三）	软件技术参数：

1．具有全中文软件界面，并可根据临床需求一键切换中英文。

2.具有统一数据库管理功能：输入患者信息、采集、回放都在同一数据库界面进行，回放无需刷新患者列表。

★3．可预设10个以上检查方案窗口。每一个窗口对应不同的检查条件，能改变和保存设置，方便在做不同的检查方案时直接进入采集窗口，无需从新设置参数。

★4.具备采集、回放脑电波专用心电滤波程序；具备实时心率分析功能，并显示实时心率数值

★5.自带原厂宽频分析功能，可在脑电波回放界面直接打开软件界面，可进行Conventional、Slow shift、Ripple、Fast ripple同步分析，且参数可自主调整。

6.DSA趋势图功能：显示有电压标尺/DSA色度、可同时显示≥8通道DSA图谱;可同频显示90%\95%Edge边界频谱图。

7.可扩展升级功能：睡眠软件、尖棘检测软件、偶极子解析软件及棘波检测软件等。

8.内置原厂2D/3D地形图分析系统，非第三方软件。

9.窗口放大窗口：通过拖拽放大波形，并可测定和打印放大波形的振幅和潜伏期。

10.剪辑、屏幕拷贝功能：对不同时期的脑电与视频数据进行任意的剪切和组合。并可将屏幕显示的脑电图转换到其他文档内，并任意选择拷贝想要的几条或局部波形。

11.系统报告模板可自动生成WORD/EXCEL/PDF格式，格式自由选择。并可根据医院需求设置报告格式。

（四）	视频同步视频系统

1.视频图像与EEG波形精确同步采集和回放

2.网络遥控监护

3.高清网络IP摄像头。

4视频窗口透视功能，视频显示窗口可以自由定义显示透明度，应用于采集和回放。

（五）  闪光灯刺激器

★1.闪光灯类型：氙气灯，非LED灯。

2．闪光强度：4.0 lx

3.闪光模式：≥3套手动模式。

注：★号参数需提供相关证明材料。

多导睡眠测量仪技术参数

限价： 38万元；数量：1台；进口品牌

| 一、 | 设备名称：多导睡眠测量仪 |
| --- | --- |
| 二、 | 用途：用于呼吸科、神经内科、儿科、耳鼻喉科、精神病科睡眠监测及脑电图的采集、实时监测和分析，支持睡眠障碍与神经系统变性疾病的研究并支持相关学术科研工作； |
| 三、 | 放大器系统主要技术指标： |
| ★3.1、 | 系统通道数≥48导联，血氧分辨率≤0.001% |
| 3.2 | 高清放大器 ：整机一体化设计，放大功能、接线功能和通信功能全部集成化在同一个放大器里； |
| ★3.3 | 采样精度≥24bit；采样率≥16000Hz，采样存储率≥2000Hz； |
| 3.4 | 频宽：DC-550Hz； |
| 3.5 | 噪声水平≤2μVpp； |
| 3.6 | 共模抑制比≥105db; |
| 3.7 | 设备每个通道都可独立设置不同的存储频率； |
| 3.8 | 采用直流耦合放大器，抗干扰能力强，噪音小； |
| ★3.9 | 具备抗干扰供电技术：一条网线连接放大器进行供电，可排除干扰，保证数据和操作安全； |
| 3.10 | 具备自动灯光识别感应功能； |
| 3.11 | 各通道具备双向电极阻抗显示功能； |
| 四 | 睡眠监测软件功能 |
| ★4.1 | 具备AASM2.6及以上版睡眠分析操作系统（可与R&K睡眠规则互相转换），包括睡眠分期的定义：不确定期变更为过度型 、安静期变更为N期、活跃期变更为R期； |
| 4.2 | 具备气流监测技术，需同时具备FVL呼吸流速-容量环技术和波形气流技术； |
| 4.3 | 具有呼吸事件分析功能； |
| 4.4 | 具有脉搏传输时间检测功能； |
| ★4.5 | 具备REM Density快速眼动密度分析功能，出具报告并反映抑郁程度的大小；记录软件具有在线分析和报警功能； |
| ★4.6 | 具有REM期行为障碍（RBD）分析模块：可以分析磨牙、持续肌肉活动、短暂肌肉活动、节律性运动障碍、持续脚震颤、过度肌阵挛和快速眼球运动睡眠事件的自动分析并出具报告，同时可提供眼球活动、下颌肌电间歇性、持续肌电活动、下肢肌电间歇性持续性肌电活动、肌电失弛缓（RWA）等并出具报告。 |
| 4.7 | 具有同步双视频功能，支持双视频浮动窗口显示，支持高清网络日/夜远红外数字摄像头； |
| 4.8 | 具有腿动和周期性腿动的分析：具有睡眠期和清醒期、REM和NREM的独立分析功能，提供至少6项监测指数，所有数据自动计算并生成报告； |
| 4.9 | 提供科研专用定制分析摸板功能：具备自动和手动分析或自定义设置，用于科研比对及教学； |

注：★号参数需提供相关证明材料

普通脑电图仪

限价：  30万元；数量：1台。

- 技术参数要求

(一）	数据采集

1.进口品牌，脑电导数：≥32导。

★2.放大器具有独立的二氧化碳输入端一个。

3.放大器供电和信号输入方式：USB方式或者网线传输，非独立交流供电。

4.采样率：100-1000Hz可调。

5.内部噪声：≤1.6uVp-p。

★6.电极阻抗测定阈值：2, 5, 10, 20, 50kΩ，即可在放大器上调节，又可在软件中以蒙太奇图形显示调节情况，对于阻抗过高的电极有提示。

7.共模抑制比：≥ 105dB。

8.直流输入端：灵敏度为5mm/1v,输入阻抗为1.5MΩ。

（二）数据处理部分

1．灵敏度：EEG 输入：Off, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50,75,100, 150, 200 uV/mm；DC 输入：Off, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200mV/mm。

2．时间常数（数值可自定义）：0.003，0.03，0.1，0.3，0.6，1.0，2.0s。低频滤波（数值可选范围）：0.08 Hz、0.16 Hz、0.27 Hz、0.53 Hz、1.6 Hz、5.3 Hz、53 Hz、159 Hz。

3．高频滤波（数值可自定义）：15-200Hz(-18dB/oct)。

4．AC滤波：50、60Hz。

5．定标波形：0.25Hz矩形波、10Hz正弦波。

（三）	软件技术参数：

1．具有全中文软件界面，并可根据临床需求一键切换中英文。

2.具有统一数据库管理功能：输入患者信息、采集、回放都在同一数据库界面进行，无需更换不同图标，回放无需刷新患者列表。

★3．可预设≥10个检查方案窗口。每一个窗口对应不同的检查条件，能改变和保存设置，方便在做不同的检查方案时直接进入采集窗口，无需重新设置参数。

★4.具备采集、回放脑电波专用心电滤波程序；具备实时心率分析功能，并显示实时心率数值。

★5.自带原厂宽频分析功能，可在脑电波回放界面直接打开软件界面，可进行Conventional、Slow shift、Ripple、Fast ripple同步分析，且参数可自主调整。

6.DSA趋势图功能：显示有电压标尺/DSA色度、可同时显示最多8通道DSA图谱;可同频显示90%/95%Edge边界频谱图。

7.可扩展升级功能：包括睡眠软件、尖棘检测软件、偶极子解析软件及棘波检测软件等。

8.内置原厂2D/3D地形图分析系统，非第三方软件。

9.窗口放大窗口：通过拖拽放大波形，并可测定和打印放大波形的振幅和潜伏期。

10.剪辑、屏幕拷贝功能：对不同时期的脑电与视频数据进行任意的剪切和组合。并可将屏幕显示的脑电图转换到其他文档内，并任意选择拷贝想要的几条或局部波形。

11.系统报告模板可自动生成WORD/EXCEL/PDF格式，格式自由选择。

（四）  闪光灯刺激器

★1.闪光灯类型：氙气灯，非LED灯。

2．闪光强度：4.0 lx

3.闪光模式：≥3种，自动手动模式

注：★号参数需提供相关证明材料。

便携式脑电多导睡眠记录仪

一、设备名称：便携式脑电多导睡眠记录仪

二、预算：15万元；数量：1套；进口品牌

三、设备功能基本要求：

3.1  32通道便携式脑电多导睡眠记录仪1套

3.2  动态记录盒需数字化、小巧轻便，超强抗干扰能力

3.3 脑电采集与回放分析

3.4 脑电频谱分析及脑电地形图

3.5 全中文软件及中文报告系统

四、详细要求

4.1主机系统：面向网络设计的高性能主机系统。

4.1.1 主机主频酷睿双核≥3.0G赫兹, 内存≥8G ,硬盘≥1T, 网卡≥1000M。

4.1.2 WINDOWS 10  64位或以上操作系统。

4.1.3≥24英寸液晶显示器一套。

4.1.4动态脑电图脑电记录分析和回放分析软件、报告软件。

4.2  动便携式脑电多导睡眠记录仪

★4.2.1 脑电放大器通道数≥25通道，双极通道≥7通道，生理电扩展通道≥12，记录盒小型化设计，重量≤150g。

★4.2.2 采样率：≥3000Hz/通道。

4.2.3 A/D转换：18bit。

4.2.4 噪声电平＜2μVrms(0.1-70Hz)。

4.2.5 共模抑制比：≥96dB。

4.2.6 输入阻抗：≥100 MΩ。

4.2.7 阻抗测试功能。

4.2.8 内置定标信号，内置LED指示灯显示工作状态。

4.2.9 记录盒内置CF存储卡，用户可自行方便更换存储卡。

4.2.10 记录盒到主机采用网线通讯和数据传输 。

4.2.11 电极接线盒与记录盒分体设计，便于电极安放。

★4.2.12 记录盒与电池盒分体设计，便于电池盒的维修与更换。

★4.2.13 动态盒内置事件标记按钮，内置声音事件标记接口。

4.2.14动便携式脑电多导睡眠记录仪可以作为常规脑电图放大器使用。

4.3脑电记录和分析软件

4.3.1脑电采集、回放、分析、测量功能。

4.3.2中文脑电报告生成和编辑。

4.3.3 网络化数据库管理，可排序、搜索。

4.3.4中文事件标记功能。

4.3.5 程控放大器自由设置，可定义每导放大器的采集参数。

4.3.6 自定义导联，无数量限制。

4.3.7 脑电地形图软件。

★4.3.8 卫星视图长程图谱浏览分析功能，可在同一屏幕上同时显示≥100页脑电数据。

4.3.9  数据共享功能，可在普通PC上回放视频脑电数据。

4.3.10 具备在线和离线脑电图的波形局部放大功能，同时放大波形通道数≥3道。

备注：带★参数：需提供相关证明材料

蚌埠市中医医院视频脑电图仪、多导睡眠测量仪、普通脑电图仪、便携式脑电多导睡眠记录仪采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

蚌埠市中医医院视频脑电图仪、多导睡眠测量仪、普通脑电图仪、便携式脑电多导睡眠记录仪采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

# 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

# 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告